安阳市第六人民医院 彩色多普勒超声诊断仪 采购项目

招 标 文 件

招 标 人：安阳市第六人民医院

招标机构：安阳市第六人民医院招标办公室

二零一五年   月   日   时   分

目   录

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标 机构 | 名 称：安阳市第六人民医院招标办公室 地 址：中华路北段2号 邮 编：450000 咨询电话：0372-2561608 传 真：0372-5020028 |
| 2 | 招标方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 招标文件 | 1、领取地点：安阳市第六人民医院招标办公室 |
|  |  | 2、金额：免费，有意者来人来电咨询 |
| 6 | 投标有效期 | 2016年 1 月 8 日下午 14 点 30 分 |
| 7 | 投标文件 | 资格预审文件与报价文件做在一起 投标文件递交地点：各投标单位自带，现场开标，无需交递 须按本节要求准备，加盖投标人公章并按顺序进行装订，投标文件中固定格式文件请统一使用招标机构提供的格式； 《投标文件》制作叁份，一份正本，两份副本，请在标书封面上注明，正本均应提交原件。以下资质文件均需加盖投标人公章。若投标人参与多个标段的投标，必须为每个标段单独制作投标文件，产品彩页准备若干份。 投标文件内容： 二、医疗器械经营企业投标须提供： 1、投标函 （使用招标机构提供的格式） 2、法人授权委托书 （使用招标机构提供的格式） 3、经营企业营业执照 （副本复印件，自行提供） 4、经营企业经营许可证 （复印件，自行提供） 5、投标产品近两年销售情况表 （使用招标机构提供的格式） 6、产品授权书 （复印件，自行提供） 7、生产企业或代理商的营业执照 （复印件，自行提供） 8、生产企业或代理商的许可证 （复印件，自行提供） 9、产品注册证 （复印件，进口产品提供《进口产品注册证》） 10、投标报价表 （使用招标机构提供的格式） 11、投标价格明细表 （使用招标机构提供的格式） 12、投标产品技术性能表 （使用招标机构提供的格式） 13、商务条款承诺函 （使用招标机构提供的格式） 14、产品注册检验报告（提供与招标参数有关的相关内容） （自行提供） 15、进口产口需提供报关单或进口检疫报告，并附相关进出口委托协议书（自行提供） 16、所投产品的实物样本或彩页 （自行提供） 17、设备质量及运行保障办法 （自行提供） 18、售后服务计划：进口产口由国内一级代理商或其授权的相关售后服务机构出具投标产品售后服务承诺书 （自行提供） 19、销售合同 （自行提供） 注：上述第1-9项文件均为投标人必须提供的资质文件，如填写、提交不符合招标文件要求或有缺项情况，则视为《投标文件》不合格，失去投标资格； 《产品授权书》由投标产品的生产企业或国内一级代理商出具，须加盖授权单位的公章；代理商取得投标产品的授权证明文件如为外文，则必须提供中文译本并加盖代理商公章。 |
| 8 | 开标时间 和地点 | 1、时间：由组织方提前电话通知各报名单位 2、地点：安阳市第六人民医院五楼行政办公室小会议室 |
| 9 | 评标 | 1、评标要素：质量、价格、信用与服务； |
| 10 | 合同签订时间与地点 | 根据招标人要求进行 |
| 11 | 交货地点 | 招标人指定的安装地点 |
| 12 | 特别说明 | 1、开标时投标人代表带个人身份证； 2、在评标期间投标人代表应随时解答评标委员会提出的问题； 3、投标人所提交的投标文件应严格按照招标文件要求制作提交，确保完整，否则视为废标处理； 4、投标人所提交的各项资质证明文件不论中标与否，招标代理机构将留档保存，不再退还； |

# 第二章  提供的格式文件

- 一、文件目录

- 投标文件封面

- 投标函

- 法人授权委托书

- 近两年销售投标产品情况表

- 《产品授权书》

- 投标报价表

- 投标价格明细表

- 商务条款承诺表

- 产品技术性能表

- 销售合同

格式1-投标文件封面格式：

安阳市第六人民医院                  （设备名称）

投标文件

项  目 名 称：

投  标  人：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：（签字）

日      期：          年       月       日

格式2-投标函格式：

- 投 标 函

致：安阳市第六人民医院：

在审阅了贵单位招标文件后，我方决定完全响应招标文件的内容，按要求制作投标书参与投标。

如果我方中标，我方将按时与招标人签署合同并按照招标人的要求按时送货、安装、调试。

我方同意本投标书在投标人须知前附表规定的开标日期起30天内有效，并对我方具有约束力。

根据招标采购须知的规定，我方承诺提供的投标资料是真实的，我方不是招标人的附属机构，不会为达成此项目同招标人进行任何不正当联系。不在整个招投标过程中有任何违规行为。中标后按时签订、执行合同；严格遵守投标承诺。在特殊情况下，为维护所有投标人的权益，体现“公平、公正、公开”原则，招标代理机构有权酌情延长投标期。在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本标书有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：                   开户银行：                      账号：

投标人（卖方公章）：

法人代表（签   字）：

投标人代表（签   字）：

出 具 日 期：             年      月      日

格式3-法人授权委托书格式：

法人授权委托书

致：安阳市第六人民医院

兹授权            代表我公司参加贵公司组织的              招投标活动。

该被授权人代表我公司所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

被授权人姓名：            性别：        年龄：

职务：                    身份证号：

授权权限为：本项目投标及履约期间。

本授权书有效期限为：      年    月    日 至      年    月    日，特此声明。

授权单位（公章）：

授权人地址：

授权单位法人代表（签字）：

被授权人（签字）：

邮编：                  传真：                    电话：

被授权人身

份证复印件

（粘贴此处）

年     月    日

格式4-产品授权书格式：

产品授权书

安阳市第六人民医院：

作为设在                                              （生产企业地址）的生产                           （投标产品名称）的                               （生产企业名称）在此以生产商的名义授权                               （代理公司地址）的                                  （代理公司名称）就              招标公告中的                                             （产品名称）代表我方递交投标书并进行后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证为上述公司就此次招标而提供的投标产品承担全部质量保证责任。

出具授权书的生产企业名称（盖章）：

法人代表（签字）：

联系电话：

签署日期：         年       月       日

格式5-投标产品近两年销售情况表格式：

投标产品近两年销售情况表

设备名称：

| - 购买时间 | - 购买单位 | - 联系人 | - 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

- 格式6-投标报价表格式：

- 投标报价表

| - 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| - 产品名称 |  |
| - 品牌（请配中文） |  |
| - 规格型号（请配中文） |  |
| - 单位 |  |
| - 生产厂家 |  |
| - 认证情况 |  |
| - 投标价（元） |  |
| - 数量 |  |
| - 投标总金额（元） | - ¥： 大写（ ） |

备注：

1、上述投标价为主机和标准配置价、备品备件价、专用工具价、安装调试检验费、培训费、技术服务费之总和；

2、投标报价应以人民币报价，精确到小数点后两位并用逗号隔开；（例：1,000,000.00元）

3、相应招标文件限制投标一个品牌一个型号的产品，投标报价具有唯一性。

- 投标人名称（盖章）：

- 法人代表（签字）：

- 投标人代表（签字）：

- 出具日期：

- 格式7-投标产品报价明细表格式：

- 投标产品报价明细表

| - 产品名称 |  |
| --- | --- |
| - 生产厂家 |  |
| - 规格型号 |  |
| - 数量 |  |
| - 标准配置价 |  |
| - 选配件 |  |
| - 专用工具价 |  |
| - 安装调试检验费 |  |
| - 培训费 |  |
| - 技术服务费 |  |
| - 总价 |  |

备注：

1、投标人应对上述内容进行填报，如某项要求无报价，请在表格空白处填写“无”的字样；

2、投标报价精确到小数点后两位并用逗号隔开；（例：1,000,000.00元）

- 投标人名称（盖章）：

- 法人代表（签字）：

- 投标人代表（签字）：

- 出具日期：

- 格式8-商务条款承诺函格式：

- 商务条款承诺函

- 产品名称：

- 生产厂家：

| - 招标文件要求 | - 投标人承诺 |
| --- | --- |
| - 整机免费保修两年； - 负责终身维修； - 在郑设有办事处或常驻人员，电话预约2小时内相应，24小时内到达维修现场，保证平均开机时间≥95%； - 免费提供技术培训，要求达到用户满意； - 除报价文件之外，对本招标文件所有条款内容予以确认。 |  |
| - 备注： |  |

说明：

1、该表中“招标文件要求”的商务条款内容，如投标人同意接受，可在“投标人承诺”处填写“同意”字样；

2、备注一栏中由投标人对商务条款内容进行补充，如无补充请填写“无”的字样；

3、商务条款指投标人对招标文件中技术参数要求之外的内容；

- 投标人名称（盖章）：                         法人代表（签字）：

- 投标人代表（签字）：                         出具日期：

- 格式9-投标产品技术性能表格式：

- 投标产品技术性能表

| 内 容 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |
| 生产企业 |  |  |
| 数 量 |  |  |
| 品 牌 |  |  |
| 交 货 期 |  |  |
| 技术参数 和检测指标 |  |  |
| 有无偏差 |  |  |
| 偏差描述 |  |  |

说明：

1、该表左列列明了招标文件的要求，投标人须在右列对相应的内容进行填报；

2、“有无偏差”一栏中投标人应对所投产品的技术参数与招标文件的要求进行对比，如无偏差请填写“无”的字样，如有偏差请注明“正偏差”或“负偏差”字样；

3、“偏差描述”一栏中由投标人对所投产品的技术性能对应招标文件要求就偏差之处作以重点描述；

- 投标人名称（盖章）：                         法人代表（签字）：

- 投标人代表（签字）：                         出具日期

- 格式10-销售合同：

- 投标产品最近一份省内（国内）销售合同（复印件）

- （原始合同复印件加盖投标企业公章）

- 注：如未按要求提供、或不提供、或对原始合同进行的任何修改和涂抹均按废标处理。若投标产品无省内销售记录的，则需提供国内销售合同；若无省内和国内销售记录的，则不需提供

招 标 参数

设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

设备用途：用于全面的腹部、产科、妇科、泌尿科、儿科、心脏、小器官、血管、腔内、肌肉骨骼、

经颅多普勒等全身检查。

主要技术规格及配置要求：

- 主机系统及主要技术要求

1、全数字主机成像系统

2、显示器≥15 英寸，彩色液晶医学专用显示器，三关节臂设计

3、多倍波束并行处理技术

4、数字化动态变迹技术及化动态孔径技术

5、数字化精细聚焦技术

6、多普勒过采样技术

- 脉冲反向谐波

*8、轨迹球两侧均具有“确认”按键，方便医生不同操作习惯（提供证明图片）

*9、组织特异性成像（常规、液性、脂肪、肌骨）

10、血流自动优化技术

11、血流峰值捕捉技术

12、能量多普勒及方向性能量多普勒成像单元

13、脉冲多普勒成像单元

14、连续多普勒成像单元

15、解剖M型

16、中文、英文界面显示

二、探头规格及主要成像参数要求:

- 探头规格：

*1.1、探头具有宽频、变频技术，所有探头均支持二次谐波，频率以具体数值显示，谐波频率≥3种（并提供腹部探头二维谐波证明图片）

1.2、探头最大显示深度≥30cm

1.3、具有探头自动冻结功能

*1.4、在探头切换界面，点击检查科目即可把探头连同检查科目同时切换，自定义设置的检查条件也可。

（提供证明图片）

1.5、预设置参数一键捕获功能：可捕获更改、调节后的参数并进行存储（提供证明图片）

1.6、探头配置：凸阵探头、线阵高频探头、相控阵探头（所配探头均要求进口探头，提供报关单）。

2、二维显像主要参数：

2.1、二维成像灰阶：256级

2.2、扫描线密度≥512线／帧

2.3、成像速率：相控阵探头18cm深度、全视野，最高帧频≥80帧/秒（提供证明图片）

2.4、数字式声束形成器、数字处理通道≥1024

2.5、可视可调增益调节≥100dB，STC分段≥8段

2.6、可视可调动态范围≥120dB

*2.7、伪彩≥15种（提供证明图片）

2.8、灰阶图≥16种

2.9、双幅实时对比成像(分别支持B+B、B+C、B+PDI成像模式)

2.10、2B模式下，左、右幅图像均可调节、使用不同的参数，如频率、动态范围等

2.11、线阵二维偏转，偏转角度：±5°、±10°±15°可调（提供证明图片）

2.12、凸形扩展成像，扩展角度≥30°，支持腹部、小器官、腔内探头

*2.13、4B图像均支持不同颜色伪彩，四幅图像均可调节、使用不同的参数，如频率、动态范围等，并支持

任意一幅图像回放（提供4B不同颜色伪彩图片证明）

2.14、二维图像冻结后可加解剖M型，并可进行M型常规测量及心功能测量

2.15、电影回放≥3000帧

3、彩色多普勒：

3.1、速度方差显示、能量显示、方向能量、速度显示、方差显示

3.2、彩色显示帧频：凸阵探头, 18cm深时，全角度，彩色显示帧频≥8帧/秒，

相控阵探头，全视野18cm，全角度时≥12帧/秒（提供证明图片）

3.3、彩色多普勒频率≥2级

3.4、彩色增益独立可视可调≥100dB

3.5、扫描线密度≥4级

3.6、彩色帧相关≥4级

3.7、血流峰值捕捉≥4级（提供证明图片）

3.8、灵敏度≥3级

3.9、显示控制：零位移动≥15级

3.10、超声功率输出调节：B／M／PW/CW／CDFI

4、频谱多普勒：

4.1、显示方式：PW、HPRF、CW

4.2、PW最大测量速度： PW≥7m/s（取样容积0°时），CW最大测量速度≥20m/s

4.3、PW最低测量速度：PW≤0.1cm/s（提供证明图片）

4.4、伪彩≥12种

4.5、扫描速度≥7级

4.6、基线位置≥17级可调

*4.7、取样容积大小：0.5mm～20mm（提供最小取样容积证明图片）

4.8、当取样角度大于60°时，屏幕自动提示

4.9、实时三同步成像（二维/彩色/频谱）

4.10、频谱实时包络测量功能，用户可自定义设置测量参数

4.11、显示格式：可全屏PW型、B(上)/PW（下）、B(左)/PW（右），并可分为不同比例显示

5、测量注释功能：

5.1、一般测量（距离、面积、周长、容积、比率、角度等）

5.2、妇科、产科、心脏、血管、小器官、泌尿科、儿科、经颅多普勒、肌肉骨骼等专科测量分析与报告功能

5.3、测量数据位置显示自由化（提供动态图像证明）

5.4、支持中文注释库管理，并可通过游标直接注释

6、数字化数据和图像存储／管理／传输系统：

6.1、系统支持B、M、CF、PDI、PW图像的电影回放

6.2、可对完整的超声检查进行采集、存储、回顾、传输及定量分析

*6.3、剪贴板功能，剪贴板图像可一键导出到U盘(提供证明图片)

*6.4、支持以下存储介质：DVD-R/W、USB移动存储设备，主机USB接口≥6个（请提供6个以上的USB接口

照片证明）

6.5、主机硬盘容量大小≥250G

6.6、外围设备接口：S-Video、Video、DVI、VGA、以太网接口（支持DICOM3.0）

三、超声工作站软件技术参数：

★要求与所投标彩超为同一品牌，提供食品药品监督管理局颁发的产品注册证、注册登记表

| 超声工作站参数 | 登记初诊/复诊信息：病人基本信息录入、复诊病人信息识别及引用； |
| --- | --- |
|  | 超声测值输入：在检查测量中，提供即时参数输入功能，输入的参数自动到报告中； |
|  | 支持动、静态影像采集：提供对设备动态或静态图像的随机同步获取； |
|  | 支持系统自动采集设定时长的动态影像 |
|  | 支持包括各种常用的图像处理功能，如:校准图像、图像文字标识，图像测量等 |
|  | 默认状态下，联机影像以小屏模式显示在诊断编辑页面的左下区，经过切换，联机影像便以大屏模式覆盖整个诊断编辑区，且提供完整的采集功能，相当于又回到影像采集页面 |
|  | 支持将正在进行的甲检查设为“待查”状态，医生可转做其他检查，医生打开待查夹，可随时回到甲检查 |
|  | 支持对重大疾病或典型的病历进行标识，可通过病历检索、关键词查找、调用 |
|  | 支持将病历快速转化成幻灯片PPT |
|  | 支持超过设定时间，报告将不可被修改 |
|  | 具有后续超声产前诊断的扩展功能，提供产前诊断著作权登记证书 |
|  | 提供质量体系中涵盖医学影像档案传输的ISO13485：2003和ISO9001：2008体系认证证书。（可选） |

维修服务及培训要求

为保证设备正常运行，设备生产厂家应在河南省设有正式注册的办事处或售后服务及备件中心，负责产品的业务咨询、联络、安装、培训、维修、维护保养、产品升级及售后服务等工作。

- 。